## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #N/A
COID
U+α
20400 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
1. 교정결과
| 호칭치수 | 교정값 | 측정불확도
| (mm) | (mm) | (μm)
| #N/A | #N/A | #N/A
| ※ 신뢰수준 약 95 %, | #N/A
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
1. Thickness Calibration Result
| Nominal Value | Calibration Value | Measurement uncertainty (μm)
| (mm) | (mm)
| #N/A | #N/A | #N/A
|  | (Confidence level about 95 %, | #N/A
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
| Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
|  |  |  | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
| #N/A | mm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
|  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | #N/A
𝑘=

## 판정결과
판정결과
● 교정결과
| 명목값 | 교정값 | Spec | Decision
| (μm) | (μm) | (μm)
| #N/A | #N/A | #VALUE!

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
| 호칭 | 표준 측장기 지시값
|  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 측정기본정보
| 기기명 | [5 empty] | 기준기명 | [5 empty] | 비교기명
| 엔드바 | [5 empty] | 게이지 블록 | [5 empty] | 표준 측장기
■ 두께 반복 측정 결과
| 명목값 (μm) |  |  |  |  | 표준 측장기 지시값 | [24 empty] | 평균값 (μm) |  |  |  |  | 표준편차 (μm) |  |  |  | 게이지 블록 교정값 (mm) |  |  |  | 교정값 (mm)
[6 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
■ 수학적 모델
|  | lx |  |  | : | 표준온도에서 엔드바의 교정값
|  | d |  |  | : | 표준 측장기의 지시값
|  | ls |  |  | : | 게이지 블록의 교정값
|  | l0 |  |  | : | 게이지 블록의 명목값
[5 empty] | : | 엔드바와 게이지 블록의 평균열팽창계수
|  | Δt |  |  |  | 엔드바와 게이지 블록의 온도차이
|  | Δα |  |  |  | 엔드바와 게이지 블록의 열팽창계수 차이
|  | δt |  |  |  | 엔드바와 게이지 블록의 평균 온도값과 기준온도와의 차
|  | δlr |  |  | : | 표준 측장기의 분해능 한계에 대한 보정값 (기대값=0)
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [6 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | d |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  | 4
| B |  | ls |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm |  | ∞
| C | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | /℃ |  | 4.0825e-07 |  |  |  | /℃ |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ℃·μm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  | 100
| D |  | Δt | [8 empty] | ℃ |  | 0.17321 |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | /℃·μm |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | 12
| E |  | Δα |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | /℃ |  | 8.165e-07 |  |  |  | /℃ |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  | 100
| F |  | δt | [8 empty] | ℃ |  | 0.57735 |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | /℃·μm |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | 12
| G |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  | ∞
| H |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 표준 측장기 지시값의 표준불확도, | [17 empty] | u(d)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(d) |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | A4. 감도계수 : | [9 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(d) = n - 1 = 5 - 1 = 4
| 2. 게이지 블록의 표준불확도, | [11 empty] | u(ls)
|  | ※ 게이지 블록의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 | [20 empty] | #N/A |  |  | #N/A | [7 empty] | (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ls) |  |  | = | U |  | = |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | mm |  |  |  |  | = | #N/A |  |  | nm |  | = | #N/A |  | nm | = | #N/A |  | μm
[13 empty] | k |  |  | #N/A | [16 empty] | #N/A
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [9 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | nm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | nm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ls) = ∞
3. 엔드바과 게이지 블록의 평균 열팽창계수에 의한 표준불확도,
※ 엔드바와 게이지 블록의 평균 열팽창계수 :
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 :
[9 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αs)=u(αx)= | [16 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
0.41×10-6/℃
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | C4. 감도계수 : | [14 empty] | -0.3 |  | ℃× |  | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  |  | ℃·μm
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 0 |  |  |  | ℃·μm × 0.41 ×10-6/℃ | [8 empty] | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 4. 엔드바과 게이지 블록의 온도 차에 의한 표준불확도, | [21 empty] | u(Δt)
※ 열평형 상태에서 엔드바과 게이지 블록의 온도차가 ±0.3 ℃ 이내에서 일치한다고
추정하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
D1. 추정값 :
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Δt) |  |  | = | 0.3 |  | ℃ |  | = | 0.17321 |  |  | ℃
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [14 empty] | #N/A |  |  | ×10-6/℃ |  |  |  | × | 0 |  |  | μm |  | = | #N/A |  |  | /℃·μm
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #N/A |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.17321 |  |  |  | ｜ | = | #N/A |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 5. 엔드바과 게이지 블록의 열팽창계수 차에 의한 표준불확도, | [23 empty] | u(Δα)
|  | ※ 엔드바과 게이지 블록의 열팽창계수 차이 : | [19 empty] | Δα = (αx - αs)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 : u2(Δα) = u2(αx) + u2(αs)
※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = u(αs) = 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | E4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE! |  | ℃× |  | 0 |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm × 0.82 ×10-6/℃ | [8 empty] | ｜ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 6. 엔드바과 게이지 블록의 평균온도와 기준 온도와의 차이에 의한 표준불확도, | [30 empty] | u(δt)
※ 측정실 공기중의 온도를 측정하였고, 측정에 사용된 온도계의 불확도가 1 ℃를 넘지 않으므로,
여기에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
F1. 추정값 :
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δt) |  |  | = | 1 |  | ℃ |  | = | 0.57735 |  |  | ℃
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | F4. 감도계수 : | [15 empty] | #N/A |  |  | ×10-6/℃ |  |  |  | × | 0 |  |  | μm |  | = | #N/A |  |  | /℃·μm
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #N/A |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.57735 |  |  |  | ｜ | = | #N/A |  |  | μm
|  | F6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 7. 표준 측장기 분해능에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(δlr)
※ 측정에 사용된 표준 측장기의 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
G1. 추정값 : 0
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [5 empty] | 0 |  | μm
[10 empty] | u(δlr) |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | G4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | G5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | G6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δlx) = ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm
[5 empty] | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(C) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [25 empty] | = | #N/A
[12 empty] | 0 |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #VALUE!
[12 empty] | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100
[12 empty] | + | #N/A |  |  |  | + | 0
[13 empty] | 12 |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #N/A |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | ≒ | #N/A
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑠 )=
√𝑛
√5
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
𝑐_𝑑=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝑑=
nm
√(〖 〗^2+〖( ×𝑙_0)〗^2 ) nm
nm
√(〖 〗^2+〖( × )〗^2 ) nm
2√3
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑙_𝑥=𝑑+𝑙_𝑠−(¯𝛼∙∆𝑡+∆𝛼∙𝛿𝑡) 𝑙_0+〖𝛿𝑙〗_𝑟
¯𝛼
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑥 )=𝑐_𝑑^2∙𝑢^2 (𝑑)+𝑐_(𝑙_𝑠)^2∙𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑐_¯𝛼^2∙𝑢^2 (¯𝛼)+𝑐_∆𝑡^2∙𝑢^2 (∆𝑡)+𝑐_∆𝛼^2∙𝑢^2 (∆𝛼)+𝑐_𝛿𝑡^2∙𝑢^2 (𝛿𝑡)+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟 )
𝑐_𝑑=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝑙〗_𝑥 =1, 𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝑙〗_𝑠 =1, 𝑐_¯𝛼=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕¯𝛼)=−∆𝑡∙𝑙_0, 𝑐_∆𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝑡=−¯𝛼∙𝑙_0, 𝑐_∆𝛼=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝑙_0,
𝑐_𝛿𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝑙_0, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝛿𝑙〗_𝑟 =1
𝛼 ̅
𝑢(𝛼 ̅)
𝛼 ̅=(𝛼_𝑠+𝛼_𝑥)/2
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑥)
√3
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=√(1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=
𝑐_𝛼 ̅ =(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼 ̅ )=−∆𝑡∙𝑙_0=
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑐_∆𝛼=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝑙_0=
𝑐_∆𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝑡=−𝛼 ̅∙𝑙_0=
𝑐_𝛿𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝑙_0=
ν(¯𝛼)=〖(0.41×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
𝑢^2 (∆𝛼)=√((0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+(0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=0.82×〖10〗^(−6)/℃
√3
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
ν(∆𝛼)=〖(0.82×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
√3
𝜈(∆𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
ν(𝛿𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑢_𝑐^2 (𝐶)=𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑢^2 (¯𝛼)+𝑢^2 (∆𝑡)+𝑢^2 (∆𝛼)+𝑢^2 (𝛿𝑡)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟 )
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
{█( @ @ @ @ @ ) }
( )^4
( )^4

## Calcu
1. 교정조건
| tx | ts | 비교기 | CMC1 | CMC2 | CMC단위 | 최소범위 | 최대범위 | 단위 | CMC초과? | FAIL?
| #DIV/0! | #DIV/0! | 표준 측장기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | PASS
2. 교정결과 | [22 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 단위 | 표준 측장기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 기준기교정값 | 지시값평균 | 열팽창계수 |  |  | 온도차 | 열팽창계수차 | t_avr-20 | 열팽창보정 | 교정값 | 자리수 맞춤 |  | Spec |  | 표기용
|  | l0 |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 |  | ls | d | αx | αs | α_avr | Δt | Δα | δt | Δl | lx | 교정값 | 보정값 | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | mm | mm | /℃ | /℃ | /℃ | ℃ | /℃ | ℃ | /℃ | ℃ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0 | mm
| FALSE | [23 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | bar: ls mm to d mm; Δl /℃ to lx ℃
| FALSE | [23 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | bar: ls mm to d mm; Δl /℃ to lx ℃
| FALSE | [23 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | bar: ls mm to d mm; Δl /℃ to lx ℃
| FALSE | [23 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | bar: ls mm to d mm; Δl /℃ to lx ℃
| FALSE | [23 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | bar: ls mm to d mm; Δl /℃ to lx ℃
3. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | μm: 추정값; μm: 단위; μm: 1; ls mm: 2; d mm: 3; Δt ℃: 4; δt ℃: 5; Δl /℃: u4/ν; lx ℃: 확률분포별 불확도기여량
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타
| A | 우연 | d | #N/A | mm | 0 |  | 5 | 0 | μm | t |  |  | 1 |  | 0 | μm | 4 | 0 |  | 0
| B | 기준기 | ls | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #N/A | μm | ∞ | 0 |  | #N/A
| C | 평균열팽창계수 | α_avr | #N/A | /℃ | 1e-06 |  | 3 | 4.0825e-07 | /℃ | 삼각형 | 0.3 | 0 | 0 | ℃·μm | 0 | μm | 100 | 0 | 0
| D | 온도차 | Δt |  | ℃ | 0.3 |  | 3 | 0.17321 | ℃ | 직사각형 | #N/A | 0 | #N/A | /℃·μm | #N/A | μm | 12 | #N/A | #N/A
| E | 열팽창계수차 | Δα | #N/A | /℃ | 1e-06 |  | 3 | 8.165e-07 | /℃ | 삼각형 |  | 0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE!
| F | t_avr-20 | δt |  | ℃ | 1 |  | 3 | 0.57735 | ℃ | 직사각형 | #N/A | 0 | #N/A | /℃·μm | #N/A | μm | 12 | #N/A | #N/A
| G | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| B: H; 기준기: 합성표준; ls: lx; #N/A: #N/A; mm: mm |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 기준기: 측정불확도; #N/A: 선택; #N/A: 분해능; #N/A: 소수점 자리수 |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(μm) | μm | μm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | μm | mm | 단위포함
| 측정불확도 | #N/A |  |  | μm | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | 0 | HCT | TRUE
| B: ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향; #N/A: 자유도; #N/A: 신뢰수준(%) |  |  | 소수점 | Number
| B: 직사각형분포; ls: 영향; #N/A: 직사각형; mm: 기타; #N/A: 비율; #N/A: 95.45 |  |  | 자리수 | Format
| 번호 | 크기순 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 잔여 기여량 | #N/A |  | #N/A |  | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 1 | 0.0
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 2 | 0.00
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β |  | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000
| 4 | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
| B: 5; 기준기: 0; ls: 확률분포; #N/A: #N/A; #N/A: 6; #N/A: 2.52 |  |  | 5 | 0.000 00
| B: 6; 기준기: 0; ls: k; #N/A: #N/A; #N/A: 7; #N/A: 2.43 |  |  | 6 | 0.000 000
| B: 7; 기준기: 0; #N/A: 8; #N/A: 2.37 |  |  | 7 | 0.000 000 0
| #N/A: 9; #N/A: 2.32 |  |  | 8 | 0.000 000 00
| #N/A: ∞; #N/A: 2 |  |  | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 |  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 최대범위 | 추가범위 | 추가 | 인치? | 기본수수료 | 추가수수료 | 소계 | 합계
|  | 100 | mm 기준 | 20400 | 추가 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20400 | 0 | 20400 | 20400
100
mm마다
50%
추가

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 분해능 | 평행도 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_7
[Length Calibration]
CONDITION |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE
명목값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | Division | Resolution | Unit | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
기준기 교정데이터
등록번호 | 명목값 | 단위 | 교정값 | 비고 | 열팽창계수 | 0점블록 | 사용블록 #1 | 사용블록 #2 | 사용블록 #3 | 사용블록 #4 | 0점블록교정값 | 블록교정값 #1 | 블록교정값 #2 | 블록교정값 #3 | 블록교정값 #4 | 측정불확도 | 측정불확도 | 단위 | k