## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | 0
COID
U+α
40100 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 측정항목 | 명목값 | 측정값 | 측정불확도
|  | (0) | (0) | (0)
| 선재의 지름 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0!
| 측정항목 | 명목값 | 측정값 | 측정불확도
|  | (0) | (0) | (0)
| 체눈의 평균크기 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0!
𝑘=
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
● Calibration Result
| Measured item | Nominal Value | Measured Value | Measurement Uncertainty
|  | (0) | (0) | (0)
| Wire diameter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Measured item | Nominal Value | Measured Value | Measurement Uncertainty
|  | (0) | (0) | (0)
| Sieve opening | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑘=
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 측정항목 | Indication Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[5 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
| 선재의 지름 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 체눈의 평균크기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑘=
𝑘=

## 판정결과
판정결과
1. 교정결과
| 측정항목 | 명목값 | 교정값 | Spec | Decision
|  | (0) | (0) | (0)
| 선재의 지름 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 체눈의 평균크기 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
● Range 1
| 체눈 크기 | 선재 지름 | 단위 | 체눈 수
| 0 | 0 | 0 | 0
○ 측정데이터
1. 반복측정 결과
| 측정항목 | 측정방향 | 측정방향 | 명목값 | 측정 투영기 지시값
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 측정기본정보
| 단위 | [5 empty] | 환산계수 | [5 empty] | 기기명 | [5 empty] | 기준기명
| 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 선재 | [5 empty] | 측정 투영기
● 선재의 지름
■ 반복 측정 결과
| 측정항목 |  |  |  |  | 측정방향 |  |  |  |  | 명목값 |  |  |  |  | 측정 투영기 지시값 | [19 empty] | 평균값 | 표준편차
[16 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  | 5회
[11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | mm | mm
| 선재지름 |  |  |  |  | 가로방향 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 세로방향 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
■ 수학적 모델
|  | Ld |  |  | : | 표준온도에서 선재의 지름
|  | lx |  |  | : | 측정 투영기의 지시값
|  | lb |  |  | : | 측정 투영기의 보정값
|  | δlE |  |  | : | 투영면의 십자선과 선재의 끝부분을 일치시킬 때의 선재 상호간의 선명도 차이에 의한 목측오차의 보정값
|  | δlr |  |  | : | 측정 투영지의 분해능에 의한 영향량
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | lx |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm | ∞
| B |  | lb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | μm | ∞
| C |  | δlE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0.57735 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.57735 |  |  | μm | ∞
| D |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm | ∞
| E |  | Ld |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm | [19 empty] | #DIV/0! |  |  | μm | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 측정 투영기 지시값의 표준불확도, | [14 empty] | u(lx)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(lx) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
※ 5회 측정한 표준편차가 0 일 때, 최소한 분해능 1눈금의 차이는 있을 수 있다고 추정하여 다음과 같이 계산한다. (이 내용은 KOLAS 평가시 제외)
[10 empty] | u(lx) |  |  | = | d |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx) = n - 1 = 5 - 1 = 4
| 2. 측정 투영기의 표준불확도, | [11 empty] | u(lb)
※ 교정성적서에 주어진 측정 투영기의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 측정 투영기의 측정불확도가 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
(l0는 명목값이며, 단위는 mm이다.)
[12 empty] | 0 |  |  | μm 이다.
[10 empty] | u(lb) |  |  | = | U |  | = | 0 |  |  | μm |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[14 empty] | k |  |  | 0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lb) = ∞
3. 투영면의 십자선과 선재의 끝부분을 일치시킬 때의 선재 상호간의 선명도 차이에 의한 목측오차로 인한 표준불확도, u(δlE)
※ 이 측정은 측정자의 목측에 의존하므로 개인오차 및 선재 상호간의 촞점거리 불일치에 의한
선명도 차이에서 오는 오차가 고려되어야 한다.
측정결과가 ± 1 μm 구간내에서 같은 확률로 존재한다고 추정하여 직사각형 확률분포를
적용하여 계산하면
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δlE) |  |  | = | 1 |  | μm |  | = | 0.57735 |  |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0.57735 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0.57735 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 4. 측정 투영기의 분해능에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(δlr)
※ 측정 투영기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | mm
[10 empty] | u(δlr) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | 0.57735 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm
|  |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  |  | uc(Ld)= | #DIV/0! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | = | ∞
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | 0.57735 |  |  |  | + | 0
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #DIV/0! |  |  | × | #DIV/0! |  |  |  | = | #DIV/0! |  |  |  | ≒ | #DIV/0!
● 체눈의 평균 크기
■ 반복 측정 결과
| 체눈 10개를 포함하는 길이 측정 | [9 empty] | 명목값 |  |  |  |  | 측정 투영기 지시값 | [19 empty] | 평균값 | 표준편차
[16 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  | 5회
| 측정방향 |  |  |  |  | 측정위치 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | mm | mm
| 가로방향 |  |  |  |  | 위치 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 위치 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 세로방향 |  |  |  |  | 위치 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 위치 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 측정항목 |  |  |  |  | 측정방향 |  |  |  |  | 체눈 수 |  |  |  |  | 평균 측정값 |  |  |  |  | 체눈의 평균크기 |  |  |  |  | 선재의 지름 |  |  |  |  | 체눈의 평균크기
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 체눈크기 |  |  |  |  | 가로방향 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 세로방향 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
■ 수학적 모델
|  | Lx |  |  | : | 표준온도에서 체눈의 평균 크기
|  | lx |  |  | : | 측정 투영기의 지시값
|  | ld |  |  | : | 선재의 평균지름
|  | lb |  |  | : | 측정 투영기의 보정값
|  | δlE |  |  | : | 투영면의 십자선과 선재의 끝부분을 일치시킬 때의 선재 상호간의 선명도 차이에 의한 목측오차
|  | δlr |  |  | : | 측정 투영지의 분해능에 의한 영향량
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | lx |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm | ∞
| B |  | ld |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | μm | ∞
| C |  | lb |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | μm | ∞
| D |  | δlE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0.57735 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.57735 |  |  | μm | ∞
| E |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm | ∞
| F |  | Lx |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | mm | [19 empty] | #DIV/0! |  |  | μm | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 측정 투영기 지시값의 표준불확도, | [14 empty] | u(lx)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[8 empty] | u(lx)= |  |  |  | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
※ 5회 측정한 표준편차가 0 일 때, 최소한 분해능 1눈금의 차이는 있을 수 있다고 추정하여 다음과 같이 계산한다. (이 내용은 KOLAS 평가시 제외)
[8 empty] | u(lx)= |  |  |  | d |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx) = n - 1 = 5 - 1 = 4
| 2. 선재의 평균지름의 표준불확도 : | [13 empty] | u(ld)
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 선재의 평균지름 불확도 산출내역을 참고한다.
[8 empty] | u(ld)= |  |  |  |  | U |  | = | #DIV/0! |  |  |  | = | #DIV/0!
[13 empty] | k |  |  | #DIV/0!
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | -1 |  | 1 × | #DIV/0! |  |  |  |  | ｜ | = | #DIV/0!
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ld) = ∞
| 3. 측정 투영기의 표준불확도, | [11 empty] | u(lb)
※ 교정성적서에 주어진 측정 투영기의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | C1. 추정값 : | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | mm
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 측정 투영기의 측정불확도가 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
(l0는 명목값이며, 단위는 mm이다.)
[12 empty] | 0 |  |  | μm 이다.
[9 empty] | u(lb)= |  |  |  | U |  | = | 0 |  |  | μm |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | C4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lb) = ∞
4. 투영면의 십자선과 선재의 끝부분을 일치시킬 때의 선재 상호간의 선명도 차이에 의한 목측오차로 인한 표준불확도
: u(δlE)
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 이 측정은 측정자의 목측에 의존하므로 개인오차 및 선재 상호간의 촞점거리 불일치에 의한
선명도 차이에서 오는 오차가 고려되어야 한다.
측정결과가 ± 1 μm 구간내에서 같은 확률로 존재한다고 추정하여 직사각형 확률분포를
적용하여 계산하면
[8 empty] | u(δlE) = |  |  |  |  | 1 |  |  |  | = | 0.57735
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0.57735 |  |  |  |  | ｜ | = | 0.57735
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 5. 측정 투영기의 분해능에 의한 표준불확도 : | [16 empty] | u(δlr)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 측정 투영기의 분해능 : | [10 empty] | (d) = | 0
[8 empty] | u(δlr) |  |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0 |  |  |  |  | ｜ | = | 0
|  | E6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | 0.57735 |  |  | μm |  | + | 0 |  | μm
|  |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  |  | uc(Lx) | = | #DIV/0! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | = | ∞
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | 0.57735 |  |  |  | + | 0
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #DIV/0! |  |  | × | #DIV/0! |  |  |  | = | #DIV/0! |  |  |  | ≒ | #DIV/0!
𝑐_(𝑙_𝑏 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑏 )=
𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑥 )=1, 𝑐_(𝑙_𝑏 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑏 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐸 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝛿𝑙_𝐸 )=1, 𝑐_(𝛿𝑙_𝑟 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝛿𝑙_𝑟 )=1
𝑢_𝑐^2 (𝐿_𝑑 )=𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑢^2 (𝑙_𝑏 )+〖𝑢^2 (𝛿𝑙〗_𝐸)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝑟)
𝐿_𝑑=𝑙_𝑥+𝑙_𝑏+〖𝛿𝑙〗_𝐸+𝛿𝑙_𝑟
√𝑛
√5
2√3
2√3
𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑥 )=
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝛿𝑙_𝑟 )=
𝑐_(𝛿𝑙_𝐸 )=(𝜕𝐿_𝑑)/(𝜕𝛿𝑙_𝐸 )=
2√3
2√3
ν(𝛿𝑙_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
√3
𝑢_𝑐^2 (𝐿_𝑑 )=𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑢^2 (𝑙_𝑏 )+〖𝑢^2 (𝛿𝑙〗_𝐸)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝑟)
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
𝑈=
ν(𝛿𝑙_𝐸 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑐_(𝑙_𝑏 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑏 )=
𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑥 )=1, 𝑐_(𝑙_𝑑 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑑 )=−1, 𝑐_(𝑙_𝑏 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑏 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐸 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝐸 )=1, 𝑐_(𝛿𝑙_𝑟 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝑟 )=1
𝑢_𝑐^2 (𝐿_𝑥 )=𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑢^2 (𝑙_𝑑 )+𝑢^2 (𝑙_𝑏 )+〖𝑢^2 (𝛿𝑙〗_𝐸)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝑟)
𝐿_𝑥=𝑙_𝑥−𝑙_𝑑+𝑙_𝑏+〖𝛿𝑙〗_𝐸+𝛿𝑙_𝑟
√𝑛
√5
2√3
2√3
𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑥 )=
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝑟 )=
𝑐_(𝛿𝑙_𝐸 )=(𝜕𝐿_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝐸 )=
2√3
2√3
ν(𝛿𝑙_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
√3
𝑢_𝑐^2 (𝐿_𝑥 )=𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑢^2 (𝑙_𝑑 )+𝑢^2 (𝑙_𝑏 )+〖𝑢^2 (𝛿𝑙〗_𝐸)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝑟)
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
𝑈=
ν(𝛿𝑙_𝐸 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑐_(𝑙_𝑑 )=(𝜕𝐿_𝑋)/(𝜕𝑙_𝑑 )=
( )^2
( )^4

## Calcu
1. 교정조건
| tx | ts | 체눈크기 | 선재지름 | 단위 | 체눈 수 | 환산계수 | 분해능 | 단위 | CMC1 | CMC2 | CMC단위 | CMC초과? | FAIL?
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PASS
2. 교정결과
| 측정항목 | 측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 단위 | 측정 투영기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 지시값 | 보정값 | 선재지름 | 평균값 |  | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[7 empty] | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 평균 |  | lx | lb | Ld | 선재지름 | 보정값 | 선재지름 | 보정값 |  | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타
| B | 기준기보정값 | lb | 0 | mm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 |  | #DIV/0!
| A | 기준기지시값 | lx | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| C | 목측오차 | δlE | 0 | mm | 1 |  | 3 | 0.57735 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0.57735 | μm | ∞ | 0 | 0.57735
| D | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| E | 합성표준 | Ld | 0 | mm | [10 empty] | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 | 0.57735 | #DIV/0!
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산 (mm) | 0 | 0 | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #DIV/0! |  |  | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향 | [6 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
| 직사각형분포 |  | 영향 | 직사각형 | 기타 | 비율 |  |  | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
| 번호 | 크기순 |  | 0.57735 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0.57735 | 잔여 기여량 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 1 | 0.0
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0.57735 | 0 |  |  | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 2 | 0.00
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β |  | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000
| 4 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
|  |  | 확률분포 | #DIV/0! |  |  |  | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
|  |  | k | #DIV/0! |  |  |  | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
4. 교정결과
| 측정항목 | 측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 단위 | 측정 투영기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 지시값 | 보정값 | 체눈크기 | 평균값 |  | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[7 empty] | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 평균 |  | lx | lb | Lx | 체눈크기 | 보정값 | 체눈크기 | 보정값 |  | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타
| B | 선재지름 | ld | 0 | mm | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | μm | 정규 |  |  | -1 |  | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 |  | #DIV/0!
| C | 기준기보정값 | lb | #DIV/0! | mm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 |  | #DIV/0!
| A | 지시값 | lx | #DIV/0! | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| G | 목측오차 | δlE | 0 | mm | 1 | 1 | 3 | 0.57735 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0.57735 | μm | ∞ | 0 | 0.57735
| H | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| I | 합성표준 | Bx | #DIV/0! | mm | [10 empty] | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 | 0.57735 | #DIV/0!
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(mm) | 0 | 0 | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #DIV/0! |  |  | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향 | [6 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
| 직사각형분포 |  | 영향 | 직사각형 | 기타 | 비율 |  |  | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
| 번호 | 크기순 |  | 0.57735 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0.57735 | 잔여 기여량 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 1 | 0.0
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0.57735 | 0 |  |  | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 2 | 0.00
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β |  | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000
| 4 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
| 5 | 0 | 확률분포 | #DIV/0! |  |  |  | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
|  |  | k | #DIV/0! |  |  |  | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 1 |  | 조건 2 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 최대범위 | 기본수수료 | 추가치수 |  | 인치? | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 소계 | 합계
[5 empty] | 40100 |  |  |  | 40100 | 0 |  | FALSE | 40100 | 0 |  | 40100 | 40100
※ 인치의 경우 기본수수료에서 80% 추가함.

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_9
[Length Calibration]
CONDITION | [5 empty] | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE
측정항목 | 측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
체눈 크기 | 선재 지름 | 단위 | 체눈 수
기준기 교정데이터
등록번호 | 명목값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도1 | 불확도2 | 불확도 단위 | k | 분해능